㈜ 코본테크  충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 530 502호(송정동. 청주테크노S타워)  TEL:043-838-9747 www.cobon.co.kr

PORTABLE ELB TESTER

㈜ 코 본 테 크

스위치 기능 설명

1. 전원(POWER) 스위치	- 3초 이상 눌러 제품의 전원을 ON/OFF 함
2. 메뉴(MANU) 스위치	- 1회 ON하면 기능을 변경(AUTO, MANUAL, TIME) - 3초 이상 눌러 설정 모드로 들어감
3. UP/DOWN 스위치	- 설정값 조절
4. RESET 스위치	- 설정값 리셋
5. START/STOP	- 테스트를 시작 또는 정지

2. 제품 사양 설명

CLASSIFICATION	SPECIFICATION
System	Constant-Current system
Battery Type	18650 Lithium ion
Test Mode	Auto, Manual, Time
Output Range	AC 1mA~100mA
Current Step	0.1mA~1mA
Display Type	2.2inch 4K TFT-LCD
Charging Terminal	TYPE-C USB
Features	Auto Power off Mis-wiring protection function LCD brightness adjustment function Buzzer On/Off function Available during charging

3. 외형도

4. 구성품

본체              테스트봉                충전기             테스트 클립           보관 가방

5. 화면 표시

5.1 검사 화면

← ⑦

① →    ← ⑧

② →

③ →

④ →

⑤ →

⑥ →

1. ① 공급전류 표시

2. ② AUTO 검사시 시작 전류 표시

3. ③ AUTO 검사시 종료 전류 표시

4. ④ AUTO 검사시 Step 전류 표시

5. ⑤ 전류 출력 상태 표시(RUN / STOP / NO CONNECT)

6. ⑥ 검사 모드 표시(AUTO / MANUAL / TIME)

7. ⑦ 배터리 잔량 표시

8. ⑧ ELB TIME 검사시 동작 시간을 표시

5.2 설정 화면

- 메뉴(MANU) 스위치를 3초 이상 눌러 설정모드로 들어감

① →

② →

③ →

④ →

⑤ →

⑥ →

⑦ →

1. ① Display Brightness

- 화면 밝기 설정

- 설정 범위 : 1~5 (출하시 3으로 설정됨)

2. ② Buzzer On/Off

- 부져 동작 ON,OFF 설정

- 설정 범위 : ON/OFF (출하시 ON으로 설정됨)

3. ③ Power Off Time

- 스위치 입력 동작이 없을시 POWER OFF 시간 설정

- 설정 범위 : 1~10 (출하시 5Min으로 설정됨)

4. ④ Start Current Set

- AUTO 검사시 시작 전류 설정

- 설정 범위 : 1~100 (출하시 1mA로 설정됨)

5. ⑤ End Current Set

- AUTO 검사시 종료 전류 설정

- 설정 범위 : 1~100 (출하시 50mA로 설정됨)

6. ⑥ Current Step Set

- AUTO 검사시 Step 전류 설정

- 설정 범위 : 0.1~1.0 (출하시 0.1mA로 설정됨)

7. ⑦ 설정값 범위 표시

- 각 설정의 범위를 보여줌

6. 테스트 방법

6.1 배전반에서 테스트 방법

1. 테스트 봉(고정부)을 전원측에 연결합니다.

2. 테스트 봉(스위치)을 부하측에 연결합니다.

6.2 예시

올바른 예
테스트 봉을 같은 상의 전원측, 부하측에 연결
잘못된 예
전원측과 전원측으로 설치한 경우	부하측과 부하측으로 설치한 경우		다른 상으로 연결한 경우

7. AUTO 검사

기능 : 자동으로 전류를 일정하게 증가시켜 ELB의 감도전류에서 차단하는지를 확인함

7.1 전원 스위치를 3초 이상 눌러 제품의 전원을 ON 함

7.2 메뉴(MANU) 스위치를 3초 이상 눌러 설정모드로 들어감

7.3 항목을 설정하고 메뉴(MANU) 스위치를 1회 ON 하면 다음 항목으로 이동함 (5p 5.2 설정화면 참조)

7.4 Current step 항목에서 메뉴(MANU) 스위치를 1회 ON 하면 설정모드에서 빠져 나옴

7.5 테스트 봉을 ELB에 연결 할 것 (6p 테스트 방법 참조)

7.6 START/STOP 스위치를 ON 또는 테스트 봉의 스위치를 사용하여 작동시킬 수 있음

7.7 초기 전류 공급은 Start Current Set 설정값의 전류을 공급함

7.8 검사중 ELB가 차단되면 차단 전류가 OUT CURRENT 에 표시함

7.9 End Current Set 까지 검사하여 ELB가 동작이 없으면 검사를 종료 함

7.10 전원 스위치를 3초 이상 눌러 제품의 전원을 OFF 함

8. MANUAL 검사

기능 : 사용자가 수동으로 전류 값을 설정하고 그 값을 지속적으로 출력하여 ELB가 감도전류에서

차단하는지를 확인함

8.1 전원 스위치를 3초 이상 눌러 제품의 전원을 ON 함

8.2 메뉴(MANU) 스위치로 MANUAL 검사 항목으로 이동함

8.3 테스트 봉을 ELB에 연결 할 것

8.4 START/STOP 스위치를 ON 또는 테스트 봉의 스위치를 사용하여 작동시킬 수 있음

8.5 UP/DOWN 스위치로 공급 전류를 가변하며 ELB 동작 상태을 확인 함

8.6 전원 스위치를 3초 이상 눌러 제품의 전원을 OFF 함

9. TIME 검사

기능 : 사용자가 수동으로 전류 값을 설정하고 그 값을 지속적으로 출력하여 ELB의 차단 시간을 측정함

9.1 전원 스위치를 3초 이상 눌러 제품의 전원을 ON 함

9.2 메뉴(MANU) 스위치로 TIME 검사 항목으로 이동함

9.3 공급 전류를 UP/DOWN로 설정함

9.4 테스트 봉을 ELB에 연결 할 것

9.5 START/STOP 스위치를 ON 또는 테스트 봉의 스위치를 사용하여 작동시킬 수 있음

9.6 ELB가 차단되면 차단 시간을 표시함

9.7 ELB의 동작이 없으면 9999ms 이후 검사을 종료 함

9.8 전원 스위치를 3초 이상 눌러 제품의 전원을 OFF 함

9. 기타

10.1 테스트 봉 오결선시 검사가 진행 안됨 (에러 : NO CONNECT)

10.2 배터리 잔량 표시가 적색이면 충전 후 사용 할 것

10.3 스위치 동작이 없는 상태로 Power Off Time 설정 시간 이후가 되면 제품은 자동으로 OFF함